STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

**Kompaktní laboratorní zdroj**

Milan Kopper

Trutnov, 2022

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

**Kompaktní laboratorní zdroj**

**Compact power supply**

Autor: Milan Kopper

Škola: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Kraj: Královéhradecký kraj

Konzultant: Bc. Jakub Šenkýř

Trutnov, 2022

**Prohlášení**

Prohlašuji, že jsem svoji práci SOČ pod vedením Bc. Jakuba Šenkýře vypracoval samostatně a použili jsme pouze zdroje uvedené v seznamu zdrojů.

Prohlašuji, že tištěná a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné.

V Trutnově dne 28.3.2022 Milan Kopper ………………………………

**Poděkování (přepiš do jednotného čísla!)**

V první řadě děkujeme našemu konzultantovi Bc. Jakubu Šenkýřovi, za to že podpořil náš nápad a usměrnil ho svými věcnými připomínkami - díky nim jsme se zaměřili i na uživatelský pohled na věc. Dále děkujeme naší škole za poskytnutí materiálu, vybavení a prostor pro výrobu prototypu. V neposlední řadě chceme poděkovat ostatním členům školního kroužku mechatroniky za podporu a možnost si v této skvělé komunitě předávat například poznatky o nových výrobních postupech.

**Anotace**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Nullam rhoncus aliquam metus. Pellentesque sapien. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Suspendisse nisl. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Curabitur sagittis hendrerit ante. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Vivamus luctus egestas leo. Suspendisse sagittis ultrices augue. Quisque porta. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Nullam faucibus mi quis velit. In dapibus augue non sapien. Etiam posuere lacus quis dolor.

**Klíčová slova**

STM32, laboratorní zdroj, buck regulátor, proudový zdroj, napěťový zdroj, 3D tisk

**Anotace**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Nullam rhoncus aliquam metus. Pellentesque sapien. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Suspendisse nisl. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Curabitur sagittis hendrerit ante. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Vivamus luctus egestas leo. Suspendisse sagittis ultrices augue. Quisque porta. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Nullam faucibus mi quis velit. In dapibus augue non sapien. Etiam posuere lacus quis dolor.

**Keywords**

STM32, laboratory power supply, buck regulator, current source, voltage source, 3D printing

**Obsah**

[1. Úvod 6](#_Toc93345281)

[2. Hardwarová část 7](#_Toc93345282)

[2.1. Ovládací panel 7](#_Toc93345283)

[2.1.1. Enkodér 7](#_Toc93345284)

[2.1.2. Tlačítka 8](#_Toc93345285)

[2.1.3. Ergonomie 8](#_Toc93345286)

[2.1.4. Mechanické provedení 8](#_Toc93345287)

[2.2. Řídící deska 8](#_Toc93345288)

[2.3. Buck regulátor 8](#_Toc93345289)

[3. Softwarová část 9](#_Toc93345290)

[3.1. Standardní pracovní režimy 9](#_Toc93345291)

[3.1.1. Mód 0 – měření 9](#_Toc93345292)

[3.2. Startovní sekvence 9](#_Toc93345293)

[3.3. Detekce poruch 9](#_Toc93345294)

[4. Závěr 10](#_Toc93345295)

[5. Zdroje 11](#_Toc93345296)

[6. Zkratky 12](#_Toc93345297)

[7. Seznam obrázků 13](#_Toc93345298)

[8. Seznam tabulek 14](#_Toc93345299)

[9. Přílohy 15](#_Toc93345300)

# Úvod

# Hardwarová část

## Ovládací panel



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | OLED display SSD1306, úhlopříčka 0,91“, 128x64 pixelů, I2C | |
| 2. | Inkrementální enkodér s tlačítkem | -Otáčení nastavuje číslici  -Stlačení vstup do menu volby velikostí výstupu nebo jako tlačítko OK |
| 3. | Tlačítko posunu vlevo | O cifru zvýší zapisované číslo |
| 4. | Tlačítko posunu vpravo | O cifru sníží zapisované číslo |
| 5. | Tlačítko menu | Zobrazí další stránku menu |
| 6. | Kladný výstup zdroje | |
| 7. | Záporný výstup zdroje | |

### Enkodér

Byl využit enkodér E1171S, jedná se o enkodér s tlačítkem a rozlišením 20 impulzů na otáčku, společný kontakt přepínače enkodéru a jeden z kontaktů tlačítka je připojen na zem zatímco jsou zbylé piny přivedeny na MCU kde je využito vnitřního enkodéru.

U enkodéru se ukázaly být velkým problémem zákmity, vzhledem k možné vyšší rychlosti otáčení je navíc MCU snímán pomocí přerušení, softwarová řešení využívající minimální dobu mezi pulzy se ukázaly jako nepříliš přesná a zachytávající velké množství falešných pulzů, převážně na vzestupné hraně signálu. Bylo tedy přistoupeno k HW řešení na výstupy přepínače byly připojeny dva kondenzátory o kapacitě 10nF které na vzestupné hraně fungují s interními pull-upy jako RC článek, zatímco na sestupné hraně dojde k téměř okamžitému nabití pouze přes odpor spínačů. Sestupná hrana jež je pro přerušení podstatná je tedy velmi ostrá. Je to poměrně obvyklé řešení vzhledem k dostupnosti těchto kondenzátorů. Hodnota pull-up rezistorů v MCU STM32F103C8 je obvykle 40kΩ. [1]

Čas nabytí kondenzátoru na 90% napětí byl určen ze vztahu:

)

Z čehož:

=> t = 933us

### Tlačítka

Vzhledem k tomu že nebyla očekávána vysoká frekvence impulzů jsou zákmity řešeny pouze softwarově, tlačítka jsou na jedné straně připojena k zemi na opačné jsou poté napojena do MCU kde je využit interní pull-up rezistor. To platí i pro tlačítko enkodéru.

### Ergonomie

Umístění výstupů zdroje bylo zvoleno co nejdál od ovládací a zobrazovacích prvků zdroje aby nedošlo k jejich zablokování případným větším množství kabelů způsobeným například vzájemným spojením více banánků.

Hmatník enkodéru je pak tvarován tak aby ho bylo možno pohodlně uchopit třemi prsty, ovládací tlačítka jsou poté umístěna hned pod ním což zaručuje snadné přehmatávání.

### Mechanické provedení

Pro výrobu frontpanelu byla zvolena metoda 3D tisku, díky níž bylo možné na něj umístit jak úchyty pro ovládací a zobrazovací prvky tak úchyty pro řídící desku. Uchycení DPS je řešeno pomocí závitových vložek M2 typu BN1054. OLED displej je na místě uchycen pomocí krytu jež ho ze zadní strany přidržuje na místě vzhledem k nevýhodnému umístění montážních otvorů na OLED pro tuto aplikaci. Přichycení ke spodní části krytu je zajištěno sešroubováním s protikusem na vnější straně krytu. V horním krytu je ovládací panel zajištěn západkou.

## Řídící deska

## Buck regulátor

Pro snížení výkonových ztrát při malých napětích a velkých proudech na výstupu byl použiti do série zapojený stavitelný spínaný regulátor architektury BUCK. Pro řízení tohoto regulátoru byl zvolen IO AP1501 s výstupním proudem 3A. [2]

### Vlastní obvod buck regulátoru

Zapojení regulátoru vychází z doporučeného zapojení výrobce [3], s tím že hodnoty komponent byly u kondenzátorů zaokrouhleny nahoru kvůli momentální dostupnosti.

### Stavitelný napěťový dělič

Proud řídící elektrody se pohybuje pod 50nA v celém pracovním rozsahu, doporučený rozsah R2 je poté 1 – 3 kΩ, tento však nebyl dodržen. I přesto je však proud děliče při nejnižším nastaveném napětí 181uA, což je bezpečně více než 10-ti násobkem proudu řídící elektrody, bylo tedy přistoupeno k porušení tohoto doporučení.

# Softwarová část

## Standardní pracovní režimy

### Mód 0 – měření

## Startovní sekvence

## Detekce poruch

# Závěr

# Zdroje

1. ST - STM32F103C8. St.com [online]. 2015 [cit. 2022-01-18]. Dostupné z: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103c8.html>
2. Datasheet AP1501. Diodes incorporated [online]. 2021 [cit. 2022-01-19]. Dostupné z: <https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP1501.pdf>
3. AP1501 Aplication note. Diodes incorporated [online]. 2006 [cit. 2022-01-19]. Dostupné z: <https://www.diodes.com/assets/Part-Support-Files/AP1501/ANP002_AP1501.pdf>

# Zkratky

Zkratka: Anglický význam: Český význam:

MCU microcontroller unit mikrokontroler

HW hardware hardváré

IO integrated circuit integrovaný obvod

# Seznam obrázků

# Seznam tabulek

# Přílohy